Комплекс мобильный передвижной на базе полуприцепа

| № | Запрашиваемые минимальные технические характеристики | Наличие функций или запрашиваемых параметров | Значение или функция предлагаемая участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс мобильный передвижной на базе полуприцепа |
|  | Характеристика шасси полуприцепа: |  |  |
|  | Рама из сварной конструкции стальных профилей | Наличие |  |
|  | Нагрузка на седельное устройство тягача, не более, кг. | 15000 |  |
|  | Высота ССУ (седельно-сцепное устройство), не более, мм | 1 300 |  |
|  | Нагрузка на переднюю ось, не более, кг | 10 000 |  |
|  | Нагрузка на среднюю ось, не более, кг | 10 000 |  |
|  | Нагрузка на заднюю ось, не более, кг | 10 000 |  |
|  | Тип подвески - пневматический | Наличие |  |
|  | Количество осей, не более, шт | 3 |  |
|  | Количество колес, не менее, шт | 6 |  |
|  | Опорные устройства в передней части полуприцепа – механические, оснащенные двухступенчатым редуктором, шт | 2 |  |
|  | Опорные устройства электрогидравлические, регулируемые, шт, не менее | 4 |  |
|  | Управление потоками рабочей жидкости в магистрали гидросистемы осуществляется при помощи гидрораспределителя. | Наличие |  |
|  | Бортовая сеть полуприцепа 24В | Наличие |  |
|  | Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и треугольниками отражателя света | Наличие |  |
|  | Освещение номерного знака | Наличие |  |
|  | Габаритные огни | Наличие |  |
|  | Изотермический кузов-фургон: |  |  |
|  | Длина транспортного средства, в диапазоне, мм | 12 000 - 14 000 |  |
|  | Ширина транспортного средства, в диапазоне, мм | 2 300 - 2 600 |  |
|  | Высота транспортного средства, в диапазоне, мм | 3 500 - 4 000 |  |
|  | Полная масса, не более, кг | 40 000 |  |
|  | Материал стен, крыши и пола кузов-фургона: многослойные сэндвич-панели с утеплителем. | Наличие |  |
|  | Внешний слой сэндвич-панели из пластика с высокой прочностью высоким модулем упругости, высоким показателем размерной стабильности, термостойкостью, сопротивляемость к механическому воздействию и химическому воздействию | Наличие |  |
|  | Внутренний слой панели должен обладать изолирующим действием, низким влаго- и паропоглощением и противостоять быстрой смене температуры без изменения формы панелей или ухудшения их свойств | Наличие |  |
|  | Система увеличения объема кузов-фургона, за счет пола и стен – изменяемая геометрия комнаты обследования | Наличие |  |
|  | Устройство, приводящее к увеличению площади комнаты обследования: гидравлическое. | Наличие |  |
|  | Пульт управления системой увеличения кузов-фургона в одном из внутренних помещений комплекса или в под кузовном ящике | Наличие |  |
|  | Покрытие пола должно быть устойчивым к влаге, воздействию дезинфицирующих и чистящих средств, антистатическим и ровным. | Наличие |  |
|  | Дверь входная, распашная, открытие наружу (по ходу движения с правой стороны полуприцепа) должна закрываться герметично и иметь влаго- и пыленепроницаемые уплотнители. Размеры (Ш × В), не менее , мм. | 600 × 1800 |  |
|  | Вход для людей с ограниченными возможностями и лежачих пациентов, с правой стороны полуприцепа по ходу движения. | Наличие |  |
|  | Платформа подъемная (гидроборт) с вертикальным и наклонным перемещением для людей с ограниченными возможностями и лежачих пациентов. | Наличие |  |
|  | Перила с обеих сторон платформы | Наличие |  |
|  | Грузоподъемность платформы не менее, кг | 200 |  |
|  | Управление платформой осуществляется при помощи пульта и гидравлической станции. | Наличие |  |
|  | Металлическая лестница с горизонтальной площадкой с оборудованными перилами площадки и перилами ступеней. | Наличие |  |
|  | Кузов-фургон должен быть разделен перегородками не менее 3 помещений: комната обследования, комната управления, техническая комната. | Наличие |  |
|  | Меблировка: Комната управления: столов не менее 1 шт, стульев мобильных со стопорами не менее 2 шт, шкаф не менее 1 шт. | Наличие |  |
|  | Подвесной потолок для размещения всех инженерных коммуникаций (кабели, воздуховоды, трубы) | Наличие |  |
|  | Встроенные в подвесной потолок инженерные коммуникации, вентиляционные решетки и светильники | Наличие |  |
|  | Аварийное освещение в комнатах (комната обследования, комната управления, техническая комната) | Наличие |  |
|  | Комната обследования с изменяемой геометрией пространства | Наличие |  |
|  | Площадь комнаты обследования, в рабочем режиме, м2, не менее | 16 |  |
|  | Компьютерный томограф со столом для пациента в комнате обследования | Наличие |  |
|  | В комнате обследования должна быть установлена мойка со смесителем с подачей холодной и горячей воды. | Наличие |  |
|  | Все стены комнаты обследования должны иметь рентгенозащитный слой, интегрированный в сэндвич-панель, эквивалент свинца, не менее, мм, | 2 |  |
|  | Вход в комнату обследования должен осуществляться через рентгенозащитную дверь комнаты управления | Наличие |  |
|  | В перегородке между комнатой обследования и комнатой управления должно быть встроено рентгенозащитное окно | Наличие |  |
|  | Площадь комнаты управления, м2, не менее | 5 |  |
|  | Площадь технической комнаты, м2, не менее | 2 |  |
|  | Наружные блоки системы кондиционирования в торцевой передней части полуприцепа. | Наличие |  |
|  | Бак с чистой водой объемом не менее 100 л и электрический насос для подачи воды в технической комнате. | Наличие |  |
|  | Сетевой распределитель с рубильником общего включения и аварийными выключателями должны быть установлены в технической комнате комплекса, отделенной от комнаты управления разделительной перегородкой с дверью | Наличие |  |
|  | Автоматическая установка и поддержание необходимой температуры во всех комнатах комплекса | Наличие |  |
|  | Электроконвектор для обогрева комнаты обследования, мощностью 2 кВт, не менее, шт. | 1 |  |
|  | Электроконвектор для обогрева комнаты управления мощностью, 2 кВт, не менее, шт. | 1 |  |
|  | Противопожарная сигнализация с датчиками-детекторами дыма | Наличие |  |
|  | Дизельный электрогенератор | Наличие |  |
|  | Мощность генератора, кВт, не менее | 30 |  |
|  | Объем топливного бака дизельного электрогенератора, л, не менее | 100 |  |
|  | Автоматическое управление дизельного электрогенератора (включение в отсутствии подачи электропитания от внешнего источника, отключение при возобновлении электропитания) | Наличие |  |
|  | Ящики под кузовом для хранения. | Наличие |  |
|  | Автоматические обогреватели ящиков. Обогрев ящиков автоматический при температуре ниже +5°С | Наличие |  |
|  | Силовой кабель питания, не менее, м | 15 |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития | Наличие (указать номер и дату выдачи) |  |
|  | Регулярное техническое обслуживание транспортного средства и всего инженерного оборудования, не менее | 12 мес. |  |
|  | Гарантия на транспортное средство со всем инженерным оборудованием, не менее | 12 мес. |  |

Система рентгеновской компьютерной томографии

|  | Запрашиваемые минимальные технические характеристики: | Наличие функций или запрашиваемых параметров | Значение или функция предлагаемая участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Компьютерный томограф, в составе: |  |
|  | Тип РКТ | Спиральный |  |
|  | Дистанционное управление: | С консоли оператора |  |
|  | Диаметр отверстия гентри: | Не менее 700 мм |  |
|  | Максимальное поле сканирования в аксиальной проекции: | Не менее 500 мм |  |
|  | Позиционирование пациента на столе: | Латеральный и сагиттальный лазерные маркеры |  |
|  | Управление гентри с двух сторон: | Наличие |  |
|  | Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки: | Не более 0,5 с |  |
|  | Напряжение электропитания: | 3-фазное, 380 Вольт |  |
|  | Потребляемая мощность: | Не более 100 кВт |  |
|  | Детекторная система: |  |
|  | Максимальное количество срезов, получаемых за один оборот рентгеновской трубки: | Не менее 32 |  |
|  | Количество элементов обнаружения в строке: | Не менее 672 |  |
|  | Ширина восстановительного среза: | Не более 0.625 |  |
|  | Генератор: |  |
|  | Минимальное значение напряжения: | Не более 80 кВа |  |
|  | Максимальное значение напряжения: | Не менее 135кВа |  |
|  | Минимальное значение тока: | Не более 13 мА |  |
|  | Максимальное значение тока: | Не менее 400мА |  |
|  | Рентгеновская трубка: |  |
|  | Теплоёмкость рентгеновской трубки: | Не менее 5 MHU |  |
|  | Скорость охлаждения рентгеновской трубки: | Не менее 750 кHU/мин |  |
|  | Размер малого фокусного пятна в соответствии со стандартом IEC 60336: | Не более 0,9 х 0,7мм |  |
|  | Размер большого фокусного пятна в соответствии со стандартом IEC 60336: | Не более 1,4 х 1,4мм |  |
|  | Стол пациента: |  |
|  | Грузоподъемность стола для пациента: | Не менее 220 кг |  |
|  | Максимальный диапазон сканирования: | Не менее 170 см |  |
|  | Диапазон вертикального перемещения стола для пациента: | Не менее 560 мм |  |
|  | Диапазон горизонтального перемещения пациента: | Не менее 1740 мм |  |
|  | Перемещения стола для пациента посредством электроприводом со скоростью: | Не менее 130 мм/сек |  |
|  | Компьютерная система сканера: |  |
|  | Рабочая станция рентген лаборанта |  |  |
|  | Количество цветных плоскоэкранных мониторов основной консоли: | Не менее 1 |  |
|  | Размер дисплея по диагонали: | Не менее 48 см |  |
|  | Жесткий диск для хранения данных: | Не менее 480 ГБ |  |
|  | Устройство для записи на DVD/CD диски: | Наличие |  |
|  | Время реконструкции изображений: | Не менее 15 изображений /с |  |
|  | Клавиатура и мышь: | Наличие |  |
|  | Набор автоматических голосовых команд для общения с пациентом до, вовремя и после сканирования: | Наличие |  |
|  | Запись индивидуальных голосовых сообщений: | Наличие |  |
|  | Система двухсторонней связи с пациентом: | Наличие |  |
|  | Дистанционное управление столом: | Наличие |  |
|  | Модуль программного обеспечения для печати на плёнку: | Наличие |  |
|  | Передача рентгенографических данных по сети интернет и LAN (сервер) | Наличие |  |
|  | DICOM-сопряжение: |  |
|  | DICOM Storage: | Наличие |  |
|  | DICOM Query/Retrive: | Наличие |  |
|  | DICOM Worklist: | Наличие |  |
|  | DICOM MPPS: | Наличие |  |
|  | Параметры сканирования: |  |
|  | Матрица изображения: | Не хуже 1024х1024 |  |
|  | Матрица реконструкции: | Не менее 512x512 |  |
|  | Диапазон измерения плотностей, ед. Хаунсфилда: | в диапазоне не менее от - 1024 до +3071 |  |
|  | Контрастная чувствительность: | Не более 0,3% |  |
|  | Низкоконтрастное разрешение: | Не более 5 мм |  |
|  | Пространственное разрешение: | Не менее 14 п.л./см |  |
|  | Обзорное сканирование: | Наличие |  |
|  | Шаговый режим сканирования: | Наличие |  |
|  | Спиральный режим сканирования: | Наличие |  |
|  | Программное обеспечение базовое и специальное: |  |
|  | Алгоритм трехмерной реконструкции конусовидного пучка: | Наличие |  |
|  | Многоплоскостное реформатирование: | Наличие |  |
|  | Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими: | Наличие |  |
|  | Сопоставление аксиального изображения с реконструированным объемом: | Наличие |  |
|  | Проекции максимальной и минимальной интенсивности: | Наличие |  |
|  | Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей: | Наличие |  |
|  | Управление прозрачностью в реальном времени при объемной реконструкции: | Наличие |  |
|  | Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса: | Наличие |  |
|  | Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность); текстовые аннотации на изображениях: | Наличие |  |
|  | Режим подавления артефактов от металла: | Наличие |  |
|  | Технологии для ускорения рабочего процесса и снижения лучевой нагрузки: |  |
|  | Специализированные педиатрические протоколы: | Наличие |  |
|  | Визуализация дозового распределения по длине топограммы до проведения сканирования: | Наличие |  |
|  | Алгоритм модуляции дозы в реальном времени с выбором настроек для различных областей исследования в зависимости от возраста и комплекции пациента: | Наличие |  |
|  | Установка дозовых референсных величин CTDIvol и DLP для каждого диапазона сканирования с функцией уведомления пользователя при их превышении: | Наличие |  |
|  | Программный комплекс, осуществляющий снижение дозовой нагрузки посредством использования алгоритмов итеративной реконструкции: | Наличие |  |
|  | Специализированная рабочая станция врача для просмотра данных сканирования: |  |
|  | Оперативная память: | Не менее 32 ГБ |  |
|  | Жесткий диск с объемом памяти: | Не менее 1000 ГБ |  |
|  | Количество цветных плоскоэкранных мониторов основной консоли: | Не менее 1 |  |
|  | Размер дисплея по диагонали: | Не менее 48 см или альтернативное |  |
|  | Модуль программного обеспечения для архивации: | Наличие |  |
|  | Модуль программного обеспечения для печати на плёнку: | Наличие |  |
|  | Устройство для записи на DVD/CD диски: | Наличие |  |
|  | Приложение для просмотра серий КТ-изображений на планарном, послойном и объемном уровнях: | Наличие |  |
|  | Мультипланарная реконструкция, включая по произвольной изогнутой плоскости: | Наличие |  |
|  | Трансформация в масштабе реального времени КТ-изображений в любую заданную плоскость: | Наличие |  |
|  | Экспорт медицинских изображений в графические форматы: | Наличие |  |
|  | Виртуальная эндоскопия: | Наличие |  |
|  | Выполнение проекции максимальной и минимальной интенсивностей: | Наличие |  |
|  | Возможность проведения сегментирования | Наличие |  |
|  | Функция автоматического удаления стола при реконструкции объемов: | Наличие |  |
|  | Пакет визуализации реконструкции объёма со следующими возможностями: |  |  |
|  | Управление значениями прозрачности и непрозрачности: | Наличие |  |
|  | Режим цветной объёмной реконструкции: | Наличие |  |
|  | Специализированное программное обеспечение медицинской рабочей станции: |  |
|  | Программный пакет для количественного анализа сосудов: | Наличие |  |
|  | Измерение внутреннего диаметра просвета: | Наличие |  |
|  | Измерение площади поперечного сечения просвета: | Наличие |  |
|  | Измерение длины и извилистости сегментов сосудов: | Наличие |  |
|  | Определение центральной линии: | Наличие |  |
|  | Удаление костей и стола: | Наличие |  |
|  | Создание отчетов: | Наличие |  |
|  | Программный пакет для анализа узелковых образований в легких: | Наличие |  |
|  | Автоматическая сегментация легких и дыхательных путей и наборы готовых настроек визуализации: | Наличие |  |
|  | Инструменты для сегментации узелковых образований в легких одним щелчком мыши, в том числе для сегментации солидных узелков и узелков по типу «матового стекла»: | Наличие |  |
|  | Количественный анализ узелковых образований в легких, включая оценку их роста и времени удвоения: | Наличие |  |
|  | Автоматическая оценка узелковых образований, включая максимальный диаметр и диаметр по ортогональной короткой оси, эффективный диаметр, объем и средние, минимальные и максимальные значения плотности в единицах Хаунсфилда: | Наличие |  |
|  | Извлечение данных о ранее сегментированных узелковых образованиях из предыдущих исследований для сравнения результатов: | Наличие |  |
|  | Функция ввода и редактирования информации о каждом узелковом образовании, форме узелка и характере его краев | Наличие |  |
|  | Программный пакет для анализа плотности легочной ткани: | Наличие |  |
|  | Сегментация легких и дыхательных путей: | Наличие |  |
|  | Визуализация плотности легких с использованием цветовой маркировки диапазонов единиц Хаунсфилда: | Наличие |  |
|  | График плотности и гистограмма относительных частот классифицированных вокселов легких: | Наличие |  |
|  | Настройка пороговых значений плотности для оптимизации диапазонов единиц Хаунсфилда: | Наличие |  |
|  | Количественный анализ плотности легочной ткани с указанием диапазона единиц Хаунсфилда, измерение объемов, расчет индекса плотности легочной ткани и измерение PD 15%: | Наличие |  |
|  | Принадлежности: |  |
|  | Источник бесперебойного питания для рабочей станции врача: | Наличие, мощность не менее 3 kVa |  |
|  | Автоматический шприц для введения контрастных препаратов (2-х колбовый) с расходными материалами на 50 исследований: | 1 шт |  |
|  | Один комплект аксессуаров и средств для укладки пациента (матрац для позиционирования, устройство для фиксации головы пациента, набор ремней для фиксации тела пациента, подголовник, удлинение стола пациента): | Наличие |  |
|  | Комплект рентгена защиты (фартук, защитный коврик): | 1 комплект |  |
|  | Лазерная камера для распечатывания рентгеновских снимков с размерами 35х43 см со стартовым комплектом рентген пленок 500 листов: | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок: |  |
|  | Гарантийный срок на все комплектующие части входящие в комплект поставки компьютерного томографа | Не менее 12 месяцев |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития | Наличие (указать номер и дату выдачи) |  |

Стоимость за 2 единицы оборудования - 303 000 000, 00 рублей.

Срок поставки – 6-8 месяцев.

Гарантия – 12 месяцев.